ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

z dnia 02.03.2017 r.

Dotyczące:

Nazwa projektu: Wprowadzenie nowych usług stomatologicznych do oferty gabinetu Mari Dent poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wdrożenie środków trwałych, w tym innowacyjnych środków trwałych z zakresu wyposażenia gabinetu stomatologicznego celem możliwości zaoferowania innowacyjnej kompleksowej oferty lokalnie i regionalnie. Załączona opinia o innowacyjności w sposób szczegółowy determinuje innowacyjność oferowanych usług - szczególnie tych wykorzystujących laser lub komputer dla celów obliczania dawek znieczulenia wskazując na innowacyjność produktową projektu. Innowacyjność procesowa związana będzie z zakupem oprogramowania do zarządzania przychodnią determinującym zmianę procesu organizacji zarządzaniem wizytami poprzez wykorzystania elektronicznych dróg komunikacji. Projekt zakłada również w rezultacie uruchomienie wizyt w trybie turystyki medycznej poprzez świadczenie usług dla cudzoziemców. W wyniku realizacji projektu zatrudnione zostaną dwie nowe osoby. Projekt wpisuje się w RIS Turystyka Zdrowotna i Prozdrowotna, podobszar Turystyka Medyczna, dziedzina stomatologia. Zgodnie z definicją turystyka zdrowotna jako rozumiana jako: wyjazdy poza granice swojego regionu lub kraju, których motywem staje się pobyt w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia lub urody pod opieką lekarzy specjalistów. W ramach dziedziny stomatologii wyszczególnione są takie działania profilaktyka, wybielanie zębów, stomatologia zachowawcza, chirurgia, protetyka, ortodoncja.

Większość z nich będzie znajdować się w ofercie Wnioskodawcy wdrożonej w wyniku realizacji projektu.Projekt wpisuje się w Priorytet Inwestycyjny 3C dla Osi Priorytetowej 2. Konkurencyjna Gospodarka, Projekt jest zgodny z celem szczegółowym działania 2.5 RPO WŚ - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP - opisane działania przewidziane do wdrożenia zwiększą innowacyjność i konkurencyjność Wnioskodawcy efektywnie zwiększając nie tylko przychody Wnioskodawcy ale i wizerunek innowacyjnej firmy.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mari-Dent Joanna Stokowiec-Gad

Ul. Żeromskiego 19C

26-067 Strawczyn

NIP: 9591752043

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS OGÓLNY

  - Opis zamówienia:

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa:

Zakup specjalistycznego wyposażenia gabinetu stomatologicznego

kody CPV:

- 33100000-1 Urządzenia medyczne

w skład którego wchodzi:

a) Unit stomatologiczny

b) Zestaw Radiografii cyfrowej z czujnikiem i transferem danych w sposób bezprzewodowy, wraz z oprogramowaniem

c)  Aparat pantomograficzny

d) System znieczuleń komputerowych

e) Mikroskop zabiegowy

f) Mikrosilnik endodontyczny z endometrem

g) System wypełniania gutaperką

h) Laser diodowy

i) Urządzenie do konserwacji i czyszczenia końcówek

j) Autoklaw klasy B

  - Rodzaj zamówienia:

Dostawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaproszenie do składania ofert dot. specjalistycznego wyposażenia gabinetu stomatologicznego o minimalnych parametrach:

| Pozycja | Środek trwały - nazwa ogólna | Minimalne wymgania | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Unit stomatologiczny | 1. Konsoleta lekarza obrotowa wokół fotela, 2. Sterowanie unitu pneumatyczne, 3. System podawania rękawów od góry, 4. Mocowana na unicie lampa LED, 5. System przepłukiwania końcówek i rękawów po zabiegu, 6. Skaler piezoelektryczny, 7. Lampa polimeryzacyjna diodowa, 8. Pompa ssąca i kompresor bezolejowy, 9. Stołek lekarz i asysty, 10. Sterownik nożny z dźwignią, 11. Kamera wewnątrzustna i panoramiczny monitor multimedialny o przekątnej min. 19", montowany na ramieniu na unicie | II kwartał 2017 |
| b) | Zestaw Radiografii cyfrowej z czujnikiem i transferem danych w sposób bezprzewodowy, wraz z oprogramowaniem | 1. Aparat RTG do zdjęć punktowych montowany na wózku: - napięcie anodowe w zakresie pomiędzy 60-70 kV, - czas ekspozycji regulowany z panelu aparatu, 2. Zestaw radiografii cyfrowej z czujnikiem bezprzewodowym o rozdzielczości min. 32 pl/mm i bezprzewodowym transferem danych w sieci WIFI wraz z oprogramowaniem | II kwartał 2017 |
| c) | Aparat pantomograficzny | 1. Możliwość zmiany warstwy obrazowania pantomograficznego po wykonaniu zdjęcia, 2. Pozycjonowanie z automatycznym zagryzakiem i min. pięciopunktowym podparciem pacjenta, 3. Napięcie lampy regulowane w zakresie minimum 70-80 kV, 4. natężenie prądu lampy regulowane w zakresie minimum 5-12 mA | IV kwartał 2017 |
| d) | System znieczuleń komputerowych | 1. Dotykowy panel sterujący, 2. System kontroli ciśnienia wstrzykiwania, 3. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na min. 5h pracy, 4. Możliwość pracy ze standardowymi ampułkami i igłami do strzykawek typu karpula | IV kwartał 2017 |
| e) | Mikroskop zabiegowy | 1. Lampa w technologii LED, 2. Obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie min. 200-300 mm, 3. binokular z uchylnym tubusem w zakresie minimum 7-18 stopni, 4. tor wizyjny z kamerą FULL HD 1080p lub Ultra HD 4K, | IV kwartał 2017 |
| f) | Mikrosilnik endodontyczny z endometrem | 1. System sterowania automatycznie dostosowujący moment obrotowy urządzenia, 2. Lokalizator wierzchołka kanału, niewrażliwy na obecność krwi bądź roztworu fizjologicznego w kanale, 3. Zasilanie akumulatorowe | IV kwartał 2017 |
| g) | System wypełniania gutaperką | 1. Urządzenie bezprzewodowe w formie pistoletu, 2. Możliwość obrotu igły o 360 stopni, 3. Podgrzewanie do temperatury 100 st. celsjusza w czasie poniżej 1 min. | IV kwartał 2017 |
| h) | Laser diodowy | 1. Obsługa min. 3 lamp w tym niebieskiej, czerwonej i podczerwonej, 2. jednorazowe włókna światłowodu | IV kwartał 2017 |
| i) | Urządzenie do konserwacji i czyszczenia końcówek | 1. Program do mycia, smarowania i sterylizacji końcówek w czasie do 15 minut, 2. Min. 3 programy sterylizacyjne w tym sterylizacji w temperaturze 134 st. Celsjusza, 3. Sterylizacja typu A i B, 4. Pojemność komory na min.1,8 l., 5. System automatycznej oceny jakości wody opartej o przewodnictwo, 6. System smarowania olejowego końcówek | IV kwartał 2017 |
| j) | Autoklaw klasy B | 1. Zgodny z normą EN13060, 2. komora ze stali nierdzewnej o pojemności min. 18 l, 3. System oceny procesu, 4. Automatyczny pobór i stały bezpośredni odpływ wody | II kwartał 2017 |

- Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

- Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

- Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: do dnia 2017-12-31

- Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

  - Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania) wraz z dołączoną specyfikacją cenowo-techniczną proponowanych urządzeń.

- Kryterium oceny ofert: Kryterium WAGA (%)

- Cena oferty (100%)

- Sposób oceny ofert:

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

- Kryterium – cena

P=CnCob x[100]

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

- Sposób wykonania i odbioru prac:

- Wybór Wykonawców zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu wyboru.

  - Płatności związane z zakończeniem dostawy poszczególnych elementów będą regulowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru tych elementów.

- Inne istotne warunki:

  - Złożona oferta wiąże Wykonawcę do dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia w Sekcji II punkt 4.

  - Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na świadczenie usług.

  - Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie.

  - Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie dostarczone oprogramowanie oraz sprzęt.

  - Zamawiający dopuszcza przedpłatę w formie zaliczki do 40% wartości urządzeń.

- Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:

  - Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie 
z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.  Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację cenowo-techniczną proponowanych urządzeń i oprogramowania.

  - Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Mari-Dent Joanna Stokowiec-Gad

Ul. Żeromskiego 19C

26-067 Strawczyn

złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Mari-Dent Joanna Stokowiec-Gad

Ul. Żeromskiego 19C

26-067 Strawczyn

lub mailowo na adres: asiastokkowiec@wp.pl

  - Termin składania ofert: do dnia 10.03.2017 r.  włącznie. Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.

  - Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy.

  - Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej: stomatologia-strawczyn.pl

  - W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: asiastokkowiec@wp.pl, adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi e-mailowo każdego. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych 
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz innych dokumentów

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:

- Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

- Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do oferty.

- Poprawianie omyłek w treści oferty

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

………………………………………………………

Data i podpis